资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 医用空气消毒机采购文件

采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

编制时间： 2023 年 10 月

- 采购公告

我院拟采购一批医用空气消毒机，欢迎各合格供应商前来投标，现将有关事宜公告如下：

一、招标项目概况

1.项目编号：ZYFY20231026

2.项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心医用消毒机采购项目

3.项目地址：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区

4.最高限价：4.76万元（超过限价为无效投标）

6.资金来源：自筹资金

7.采购方式：院内比选

8.项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 质保期 | 适用消毒空间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用空气消毒机 | 8台 | 三年 | ≥60m3 | 移动式 |
| 2 | 医用空气消毒机 | 8台 | 三年 | ≥60m3 | 壁挂式 |

二、投标人资格要求

1、具备独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7、本次项目要求的其他条件：

(1)本项目不接受联合体投标。

三、评选办法

本项目采用的评选办法：综合评分法。

四、发布公告媒介及招标文件的获取

本项目公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏发布，采购文件随同采购公告一同发布，有意参加投标单位请自行下载获取。

五、投标文件的递交

开标现场递交

七、公告期限

5个工作日，自2023年10月27日至2023年11月2日止。投标人在采购公告期间如对采购文件有疑义，应当于公告日期截止前2个工作日以书面形式提交至我院医学装备科或纪检监察室，否则视为无疑义。

八、报名方式及开标

1、报名时间及方式：截止到2023年11月2日17:30（节假日除外）；自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名表发送至zyfycgzx@163.com（公司名称+项目名称）视为报名成功

2、开标时间：2023年11月3日（如有其他情况电话另行通知）

3、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼医患沟通室（416）

4、采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

5、地  址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

6、 联系人： 医学装备科：殷老师      招标采购科：王老师

联系电话：028-23055937            028-27199393

监督电话：028-23065867

# 投标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：殷老师 电话：028-23055937 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心医用消毒机采购项目 |
|  | 资金来源和落实情况 | 资金来源：医院自筹 资金落实情况：已落实 |
|  | 项目地点 | 雷音院区 |
|  | 项目内容 | 医用空气消毒机16台（壁挂式8台；移动式8台） |
|  | 招标方式 | 院内比选 |
|  | 投标保证金 | 无需提交 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
|  | 合格投标人 资格条件 | - （1）符合公告第二点 - （2）具备有效的法人营业执照； （3）“信用中国”网站良好信用记录 （4）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 主要功能及技术参数 | 壁挂式60m³空气消毒机功能及技术参数： 一、主要功能： 1、使用年限≥6年 2、触感式控制面板，中文液晶显示屏； 3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测故障提示功能； 4、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动启动功能； 5、风速高、中、低可选，风叶采用金属材质； 6、翻盖式机壳，易清洗。远程遥控器具有防丢失功能。 二、主要技术参数： 1、适用体积：≥60m3； 2、外形：平板壁挂式； 3、循环消毒风量：≥600m3/h； 4、紫外线辐照强度：≥7.22×103μW/cm2（可提供第三方检测报告复印件）； 5、紫外线管寿命：≥5000h； 6、消毒时空气中臭氧量：≤0.03mg/m3； 7、紫外线灯管数量：≥6支； 8、自然菌消亡率：≥98%（提供第三方检测报告复印件）； 9、消毒后空气中细菌总数：≤33cfu/m3（提供第三方检测报告复印件）。 移动式60m³空气消毒机功能及技术参数： 一、主要功能： 1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏； 2、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测故障提示； 3、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动启动功能； 4、风速高、中、低可选，双通道立体式出风； 5、配置初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌； 6、使用年限≥6年。 二、主要技术参数： 1、适用体积：≥60m3； 2、外形：移动式； 3、循环消毒风量：≥600m3/h； 4、紫外线辐照强度：≥7.36×103μW/cm2（可提供第三方检测报告复印件）； 5、紫外线管寿命：≥5000h； 6、消毒时空气中臭氧量：≤0.02mg/m3； 7、紫外线灯管数量：≥6支； 8、自然菌消亡率：≥97%（提供第三方检测报告复印件）； 9、消毒后空气中细菌总数：≤37cfu/m3（提供第三方检测报告复印件）。 |
|  | 报价要求 | 1、报价包含设备费、管理费、人工费、材料费、税金等履约过程涉及的所有费用，即包干价。 2、供应商的报价超过本项目所设最高限价的，其响应文件作无效处理。 |
|  | 投标文件要求 | （1）合格有效的营业执照复印件； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应信用记录（上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件或截图）； （3）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件； （4）法定代表人授权委托书原件(供应商代表是法定代表人的无需提供)； （5）资质证明材料； （6）项目实施及售后服务方案 （7）报价单 （8）常用零配件清单及单价 响应文件：A4纸胶装，1套正本，2套副本，每页需加盖公司鲜章。以上材料用信封密封，封口加盖公章，副本可用正本复印件。（未按要求制作文件视为无效投标） |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 递交投标文件截止时间为： 1.开标现场递交 2.逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。 3.投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加开标程序，并现场核验身份。本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标候选人数 | 1个 |
| 16 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10天内派代表与采购人人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 17 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-23065867 普老师 |
| 18 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 19 | 合同事项 | 质保期：三年 付款期限：合同签订生效，供应商完成安装调试验收且提供正规增值税发票后，30天内支付合同总金额的90%，在产品使用满一年且无任何质量问题的情况下，支付剩余款项即合同总金额的10%。 附件：1、产品配置清单 2、常用零配件清单及单价 |
| 20 | 政策落实 | 本项目专门面向中小企业采购 |

评分规则

| 评分因素及分值 | 评审内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30（最低有效投标报价是指经资格性、符合性审查合格的最低投标报价） |  |
| 技术参数 （45分） | 投标产品的技术参数完全满足招标文件中技术参数规格配置及要求没有负偏离的得45分，每有一项负偏离扣1.5分，直至本项扣完为止。 注：①参数部分需根据技术参数中要求提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 项目实施（12分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行评审，包括：①人员配置及设备保障措施；②运输、供货、安装、调试方案；③质量、安全管理措施；④紧急状况分析及解决方案，方案先进科学,详细完整,切实可行、针对性强，完全满足本项目需求得12分； 每有一项缺项或与项目无关扣3分，每有一项存在缺陷扣1分。 注：缺陷是指内容脱离项目实际情况；与项目不匹配；套用其他项目方案；前后内容相互矛盾；方案空洞无实际内容；项目名称、实施地点与本项目不一致或不能满足本项目的实施等情形。 |  |
| 售后服务 （10分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，包括：①响应时间；②培训、保修计划；③人员配置；④应急管理；⑤维修备件储备情况，方案先进科学,详细完整,切实可行、针对性强，完全满足本项目需求得10分； 每有一项缺项或与项目无关扣2分，每有一项存在缺陷扣1分。 注：缺陷是指内容脱离项目实际情况；与项目不匹配；套用其他项目方案；前后内容相互矛盾；方案空洞无实际内容；项目名称、实施地点与本项目不一致或不能满足本项目的实施等情形。 |  |
| 履约能力 （3分） | 投标人2021年1月1日（含）至今具有类似案例，每提供一个得1分，最多得3分，不提供不得分。 注：需提供中标/成交通知书复印件或合同复印件或验收合格证明复印件并加盖投标人鲜章。 |  |
| 注：①评分的取值按四舍五入法，小数点后保留两位。②本表中要求提供各类证明材料，均需加盖投标人单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。 |  |  |

第三章 投标文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）投标文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2023年    月    日

一、 投标申请书

致：        （招标单位名称）

１．我方已全面阅读和研究了贵院的          招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

２．根据招标公告及本公司的实际情况,本公司报价为：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

４．如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定和合同样本与你方签定咨询服务合同，履行规定的一切责任和义务。

5.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

6.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为咨询服务合同文件组成部分。

投标申请单位（章）：        法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月   日

二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加        （项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

四、投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件

复印件加盖投标单位公章

五、企业营业执照副本复印件

复印件应加盖投标人公章。

六、资质证明材料

复印件应加盖投标人公章。

七、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询

信用记录

应加盖投标单位公章