资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 经皮黄疸仪（第二次）采购文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 12 月

- 招标公告

因临床工作开展需要，我院需采购经皮黄疸仪设备，欢迎各合格供应商报名参与，现将有关事宜公告如下：

一、招标项目概况

1.项目编号：ZYFY20231207

- 2.项目概况：

- （1）项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心经皮黄疸仪采购项目

- （2）项目内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 经皮黄疸仪 | - 3台 |

3.项目地址：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区

4.最高限价：6万（超过限价为无效报价）

6.资金来源：自筹资金

7.采购方式：院内竞选

二、投标人资格要求

1、具备独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。（本项无）

7、本次项目要求的其他条件：本项目不接受联合体投标。

三、评选办法

本项目采用的评选办法：最低评标价法。

四、发布公告媒介及招标文件的获取

本项目公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏发布，招标文件随同招标公告一同发布，请有意参加投标单位请自行下载获取。

五、投标文件的递交

1、开标现场递交

六、公告期限

5个工作日，自2023年12月27日至2024年1 月 3日止。投标人在招标公告期间如对招标文件有疑义，应当于公告日期截止前2个工作日已书面形式提交至我院医学装备科或纪检监察处，否则视为无疑义。

七、报名方式及开标

1、报名时间及方式：截止到2024年1 月 3日17:30（节假日除外）；自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站https://www.zysfybj.com/，下载公告附件中的《报名表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至zyfycgzx@163.com视为报名成功。

2、开标时间：根据安排电话另行通知

3、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼医患沟通室（416）

4、采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

5、地  址：资阳市雁江区雷音大道512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

6、联系人： 医学装备科：殷老师、 028-23055937

招标采购科：王老师、 028-27199393

- 监督电话：028-23065867

# 投标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：殷老师 电话：028-23055937 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心经皮黄疸仪采购项目 |
|  | 资金来源和落实情况 | 资金来源：医院自筹 资金落实情况：已落实 |
|  | 项目地点 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区 |
|  | 项目内容 | 经皮胆红仪3台 |
|  | 招标方式 | 院内竞选 |
|  | 投标保证金 | 无需提交 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
|  | 合格投标人 资格条件 | - （1）符合政府采购法二十二条规定；（提供承诺函） - （2）无“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）不良信用记录（上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件或截图）； - （3）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 技术服务内容及要求 | - 技术标准及规范：应满足或高于现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。质量、安全、技术规格、物理特性等参数应满足或高于国家、行业、地方相关标准和要求。 |
|  | ★设备参数 | 技术功能参数： 1、设备用途：动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。 2、检查屏：预定值为“0”的检查屏透过率0.0-1.5， 预定值为“20”的检查屏透过率20.0±1.5。 3、测量原理：光反射原理，光比较。 4、氙闪光灯光源，灯光源使用寿命≥150000次测量。 5、显示界面：液晶显示屏，同屏显示多种信息。 6、同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）。 7、重复性：≤3%. 8、平均测量功能：可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。 9、测量单位：有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）。 10、测量范围：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)。 11、测量精度：误差范围小于等于1.5 mg/dL或±25.5μmol/L。 12、有电池低电压检测功能，充电保护功能。 13、满电测量次数：充满后可连续测量≥2000次（无其他操作情况下）。 |
|  | 报价要求 | - 供应商的报价应以本项目采购需求、供应商自身的技术和管理水平、运营成本等因素为依据，是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，具体包括产品、运输及保险、安装调试费、售后服务费、培训费、税费及竞选文件规定的其它费用，即“包干价”。 - 供应商的报价需满足所有参数要求。超过本项目所设最高限价的，其响应文件作无效处理，为无效报价，不参与价格评比。 - 本项目采用二轮报价，响应文件中作为首次报价，二次报价现场填报。 |
|  | 投标文件要求 | （1）合格有效的营业执照复印件； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应信用记录（上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件或截图）； （3）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件； （4）法定代表人授权委托书原件(供应商代表是法定代表人的无需提供)； （5）资质证明材料及医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（副本）、医疗器械产品注册证等； （6）报价单； （7）产品技术参数、产品说明书或与投标医疗器械型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料； （8）售后服务方案 响应文件：1套正本，1套副本。以上材料用A4纸编制，胶装，信封密封，封口加盖公章，副本可用正本复印件。 |
| 14 | 投标文件递交 | - 开标现场递交 |
| 15 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 16 | 中标候选人数 | 1个 |
| 17 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10天内派代表与招标人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 18 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-23065867 |
| 19 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 20 | 合同相关 事项 | - （1）采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 - （2）项目地址：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心雷音院区 （3）质量要求：乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权及其他合法权益。 （4）验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库〔2016〕205 号) 的要求及《资阳市财政局关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）的要求进行验收。 （5）付款方式：合同约定 （6）售后服务：质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 8 小时内响应到场， 72 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物同一部件同一故障经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方更换全新同型号整机并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。 （7）..... |

第三章 投标文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）投标文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2023年    月    日

一、 投标申请书

致：        （招标单位名称）

１．我方已全面阅读和研究了贵院的          招标公告，已充分理解并掌握了招标的全部有关情况。我方资格条件符合招标公告的要求，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定招标的全部内容，以本投标申请书向你方发包的全部内容提出投标申请。

２．根据招标公告及本公司的实际情况,本公司报价为：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.我方保证严格按照有关法规及招标文件的相关规定参加投标，并充分理解尊重贵院的招标结果，不要求对中标结果进行解释。

４．如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后的规定时间内，按中标通知书、投标文件和本投标申请书的约定和合同样本与你方签定合同，履行规定的一切责任和义务。

5.我方承认该投标申请书格式为投标申请书的组成部分。

6.本投标申请书自提交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

投标申请单位（章）：        法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年  月   日

二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：

我     （姓名） 系        （投标申请人名称）的法定代表人，现授权委托    （姓名）（身份证号：          ）以本公司的名义参加        （项目名称）   的投标活动，以我单位的名义签署投标申请书及其他文件，参加投标活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

特此委托。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

投标申请人：             （加盖申请人单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

四、投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件

复印件加盖投标单位公章

五、企业营业执照副本复印件

复印件应加盖投标人公章。

六、资质证明材料

复印件应加盖投标人公章。

七、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询

信用记录

应加盖投标单位公章